Приложение 2

к тендерной документации

«Утверждаю

Главный врач

КГП на ПХВ « Городская больница № 1 города Семей»

УЗ Области Абай

Приказ №78- пр

от 21.02. 2024 года

Техническая спецификация

по закупу медицинских изделий

Лот №1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1. | Консоль | Общие требования: полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система среднего класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим Доплером. Области применения абдоминальные исследования акушерство, гинекология, кардиология скелетно-мышечная система, ангиология ,урология ,поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия, неонатология ортопедия,онкология ,транскраниальные исследования трансвагинальные исследования Режимы сканирования: Количество карт серой шкалы, не менее - 26 Количество карт окрашивания, не менее - 9 Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее - 8 Максимальная глубина сканирования, не менее - 33 см Поддержка технологии широкого угла сканирования на секторном датчике, град, не менее - 120 Максимальная частота кадров в секунду в B-режиме, не менее - 1449 Возможность регулировки пользователем значения скорости звука в тканях, используемого при построении изображения, для повышения контрастности и детализации М-режим Количество карт серой шкалы, не менее - 8 Количество карт окрашивания, не менее – 9 Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера PW – импульсно-волновой допплер: Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Количество карт, не менее - 14 (серые + окраш) Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,3 до 27,9 Диапазон регистрируемых скоростей при установке коррекции угла 80°, м/с, не менее - 0,001 – 62,65 Диапазон изменения угла сканирования, градусы, не менее - +/- 20° Коррекция угла, диапазон, градусы, не менее - +/- 90° Размер пробного объёма, мм, не менее - 1 – 16 Коррекция угла, шаг, градусы, не более - 1° Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике, не менее – 4 ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее - 14 Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,1 до 25 Диапазон регистрируемых скоростей, м/с, не менее - 0,02 – 1,8 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее - 4 Максимальная частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее - 458 ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,1 до 25 Максимальная частота кадров в секунду в режиме ЭД, не менее - 458 Направленный энергетический допплер Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени) Триплексный режим: В+CFM+PW or CW B+PD+PW or CW Максимальная частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее - 1789 Режим трапециевидного сканирования совместимый с линейными и секторными датчиками Режим кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками Максимальное количество базовых частот на одном датчике, не менее - 4 Максимальное количество гармонических частот на одном датчике, не менее (указать точное значение) - 4 Гармоника фазовой инверсии Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования Максимальное число передаваемых лучей, не менее - 9 Максимальное число принимаемых лучей, не менее - 9 Одновременное отображение с фундаментальным изображением Количество настроек степени воздействия на качество изображения, не менее - 7 Совместимость с режимами кодированной гармоникой, ЦДК, ЭД, импульсно-волнового допплера, органоспецифичным режимом визуализации, 3D/4D Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений Совместимость со всеми типами датчиков Совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе 3D/4D Количество степеней фильтрации изображения, не менее – 6 Режим B-сканирования с отклонением угла (для линейных датчиков и линейных объемных датчиков) и улучшенным распознаванием биопсийной иглы Программа, обучающая базовым навыкам сканирования на аппарате - схематическое изображение правильной постановки датчика - анатомический срез органов - пример клинического изображения Программа для автоматизации и протоколирования этапов ультразвукового исследования - Заводские протоколы и редактор пользовательских протоколов - Автоматическое заполнение аннотаций, переключения режимов сканирования и активация измерений Программа, обучающая работе на аппарате с практическими советами и ответами на часто возникающие вопросы Специальная технология автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода Программа автоматического измерения размеров и объема мочевого пузыря Монитор Жидкокристаллический антибликовый монитор, размещенный на свободно перемещаемом кронштейне Размер экрана по диагонали, дюймы, не менее - 21,5“ Разрешение монитора, пикселы, не менее - 1920х1080 Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, дюймы, не менее - 21,5“ Регулировка угла наклона вперед/назад, градусы, не менее - 90°/25° Поворот в горизонтальной плоскости, градусы, не менее - 145° Регулировка высоты монитора по высоте, см, не менее - 15 Регулировка панели управления по высоте, см, не менее - 37,5 Независимая регулировка высоты панели управления и высоты монитора Интерфейс пользователя - Регулируемая в трех направлениях консоль управления - Угол вращения консоли управления, градусы, не менее - 90° - Интегрированные в консоль динамики - Цветная сенсорная панель управления, дюймы, не менее - 9,9 - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура - Интерактивная подсветка клавиатуры - Специализированные отсеки для принтера и DVD-привода на передней стороне корпуса Полный частотный диапазон работы системы, МГц, не менее - От 1,7 до 18,0 Формирование ультразвукового луча - Цифровое Технология широкополосного формирования ультразвукового луча Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее - 4 Бесштырьковые коннекторы датчиков Запись голосовых комментариев при сохранении изображений и/или кинопетель с помощью подключенного usb микрофона Встроенная аккумуляторная батарея, позволяющая системе работать в течение 15 минут Динамический диапазон, дБ, не менее - 275 Количество цифровых приемо-передающих каналов, не менее - 301 056 Максимальная частота кадров в секунду, не менее - 1449 Максимальная глубина проникновения УЗ луча, см, не менее - 33 Количество заводских предустановочных программ, не менее - 113 Количество определяемых пользователем предустановочных программ, не менее - 607 Кинопамять: - Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений. - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиции, не менее - 11 - Максимальная длительность кинопетли, кадров, не менее - 219000 Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее – 209 Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования Автоматическая оптимизация TGC изображения Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка PRF - Автоматическая корректировка угла - Автоматическое инвертирование спектра Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме - Количество отображаемых параметров, не менее - 14 Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: • В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима • СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы • PW-режим: включение/выключение режима, усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, автоматические измерения • Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений Составление архивов пациентов; - Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB : jpg, avi, wmv - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности - Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные фазированные Линейные Комбинированные ректовагинальные Биплановые Объемные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской | Кабель питания с европейской вилкой | 1 шт. |
|  |  | 3 | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1. | Датчик линейный | Линейный датчик для исследований сосудов, малых и поверхностных органов, скелетно-мышечного аппарата, неонатологии и педиатрии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 4,2-13 Количество элементов, не менее - 192 Ширина сканируемого участка, мм, не менее - 38,4 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 4 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 4 Изменение угла сканирования, градусы - ±20° Поддержка: цветового допплеровского картирования; многолучевого сложносоставного сканирования; режим получения изображений и подавления артефактов | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчик конвексный | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 2,0-5,0 Количество элементов, не менее - 128 Радиус кривизны, мм, не более - 60 Угол сканирования, градусы, не менее - 58° Глубина визуализации, мм - 330 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 4 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 3 Поддержка: цветового допплеровского картирования; многолучевого сложносоставного сканирования; режим получения изображений и подавления артефактов | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик микроконвексный внутриполостной | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 4,0-10,0 Количество элементов, не менее - 128 Радиус кривизны, мм, не более - 9 Угол сканирования, градусы, не менее - 168° Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 3 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 3 Поддержка: многолучевого сложносоставного сканирования; | 1 шт. |
|  |  | 4. | Полка для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Полка для черно-белого принтера | 1 шт. |
|  |  | 5. | Устройство для печати черно-белых медицинских изображений | Черно-белый принтер | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Бумага для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Бумага для черно-белого принтера | 1 упаковка |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питание 100/115/230 В, 50/60 Гц. Рабочий режим: - Температура: от +10° до +40° - Влажность воздуха: от 35 до 75% без выпадения конденсата. Хранение: - Температура: от 0° до +50° - Влажность воздуха: от 10 до 85% без выпадения конденсата. - Площадь помещение не менее 10 кв.м. - Необходима фиксация в вертикальном положении - Розетки с заземлением, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней с момента подписания договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших свой ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - регулировку и настройку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.Скачать |  |  |  |

2 қосымша

тендерлік құжаттамаға

"Мен мәлімдеймін

Бас дәрігер

Абай ДСБ "Семей қаласының № 1 қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК

Бұйрық №78-пр

21.02.2024 жыл

Техникалық сипаттама

медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша

Лот №1 Жабдықтары бар ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Жабдықтары бар ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1. | Консоль | Жалпы талаптар: импульстік толқын, түс және энергетикалық Доплері бар толық цифрлық көп мақсатты орта деңгейлі ультрадыбыстық диагностикалық жүйе. Қолдану салалары абдоминальды зерттеулер Акушерлік, гинекология, кардиология тірек-қимыл жүйесі, ангиология ,урология ,Үстірт орналасқан органдар мен құрылымдар педиатрия, неонатология ортопедия, онкология, транскраниальды зерттеулер трансвагинальды зерттеулер Сканерлеу режимдері: Сұр шкала карталарының саны, кемінде - 26 Бояу карталарының саны, кемінде-9 Беру кезінде қолдау көрсетілетін фокустау аймақтарының саны, кемінде-8 Сканерлеудің максималды тереңдігі, кем дегенде-33 см Сектор сенсорында кең сканерлеу бұрышы технологиясын қолдау, бұршақ, кем дегенде - 120 B-режимдегі секундына кадрдың максималды жиілігі, кемінде - 1449 Контраст пен бөлшектерді жақсарту үшін кескінді құруда қолданылатын маталардағы дыбыс жылдамдығының мәнін пайдаланушы реттей алады М-режимі Сұр шкала карталарының саны, кемінде-8 Бояу карталарының саны, кемінде-9 Түсті Доплер, матадан жасалған түсті Доплер режимдерімен үйлесімділікPW-импульстік-толқындық Доплер: Нақты уақыт режимінде және кейінгі өңдеу режимінде Доплер спектрін Автоматты контурлау Карталар саны, кемінде-14 (сұр + бояу) PRF диапазоны, кГц, кем емес - 0,3-тен 27,9-ға дейін 80°, м / с бұрышты түзету кезінде тіркелетін жылдамдық диапазоны, кемінде-0,001-62,65 Сканерлеу бұрышының өзгеру диапазоны, градус, кем емес - +/- 20° Бұрышты түзету, диапазон, градус, кем емес - +/- 90° Сынақ көлемінің мөлшері, мм, кемінде-1-16 Бұрышты түзету, қадам, градус, артық емес-1° Бір датчиктегі доплерлік жиіліктердің ең көп саны, кемінде-4 ЦДК-жылдамдық бойынша түсті доплерлік картаға түсіру: Бояу карталарының саны, кемінде-14 PRF диапазоны, кГц, кем емес - 0,1-ден 25-ке дейін Тіркелген жылдамдық диапазоны, м / с, кемінде-0,02-1,8 Қозғалыс пен тыныс алу кезінде пайда болатын артефактілерді басу алгоритмі Бір датчиктегі ЦДК жиіліктерінің ең көп саны, кемінде-4 ЦДК режимінде секундына ең жоғары кадр жиілігі, кемінде-458 Эд-энергетикалық түсті доплерлік карта PRF диапазоны, кГц, кем емес - 0,1-ден 25-ке дейін ЭД режимінде секундына ең жоғары кадр жиілігі, кемінде-458 Бағытталған энергетикалық Доплер ЦДК және ЭД режиміндегі Аккумуляция (пайдаланушы таңдаған уақыт аралығында түстердің жинақталуы) Триплекс режимі: +CFM + PW C CW B+PD+PW or CW Триплекс режимінде секундына максималды кадр жиілігі, кем дегенде - 1789 Сызықтық және Секторлық сенсорлармен үйлесімді трапеция сканерлеу режимі Барлық бейнелеу сенсорларымен үйлесімді кодталған мата гармоника режимі Бір датчиктегі базалық жиіліктердің ең көп саны, кемінде-4 Бір сенсордағы гармоникалық жиіліктердің максималды саны, кем емес (нақты мәнді көрсетіңіз) - 4 Фазалық инверсия гармоникасы Кескіннің көлденең және радиалды біркелкілігін, сондай-ақ матаның кескін жарықтығын үздіксіз оңтайландыру режимі Көп жолақты құрама сканерлеу арқылы кескін байланысын қалыптастыру режимі Берілетін сәулелердің ең көп саны, кемінде-9 Қабылданатын сәулелердің ең көп саны, кемінде-9 Іргелі кескінмен бір уақытта көрсету Сурет сапасына әсер ету дәрежесі параметрлерінің саны, кемінде-7 Кодталған гармоника, CDC, ed, импульстік-толқындық Доплер режимдерімен үйлесімділік, органға тән бейнелеу режимі, 3D/4D Адаптивті алгоритм негізінде кескін алудың органға тән режимі Өңделген және іргелі кескіндерді бір уақытта көрсету Сенсорлардың барлық түрлерімен үйлесімділікБарлық визуализация режимдерімен үйлесімділік, соның ішінде 3D / 4D Кескінді сүзу дәрежелерінің саны, кемінде-6 Бұрыштық ауытқуы бар B сканерлеу режимі (сызықтық датчиктер мен сызықтық көлемді датчиктер үшін) және биопсиялық инені тануды жақсарту Аппаратта сканерлеудің негізгі дағдыларын үйрететін бағдарлама - сенсордың дұрыс орналасуының схемалық бейнесі - органдардың анатомиялық бөлімі - клиникалық кескіннің мысалы Ультрадыбыстық кезеңдерді Автоматтандыру және хаттамалау бағдарламасы - Зауыттық хаттамалар және пайдаланушы хаттамасының редакторы - Аннотацияларды автоматты түрде толтыру, сканерлеу режимдерін ауыстыру және өлшемдерді белсендіру Практикалық кеңестермен және жиі туындайтын сұрақтарға жауаптармен аппаратта жұмыс істеуге үйрететін бағдарлама Ұрықтың негізгі биометриялық параметрлерін автоматты түрде анықтау, контурлау және өлшеудің арнайы технологиясы Қуықтың мөлшері мен көлемін автоматты түрде өлшеу бағдарламасы Монитор Еркін қозғалатын кронштейнге орналастырылған сұйық кристалды жарқылға қарсы монитор Экранның диагональ өлшемі, дюйм, кем дегенде - 21,5" Монитордың ажыратымдылығы, пикселдер, кемінде - 1920х1080 Барлық сканерлеу режимдерінде қызметтік және диагностикалық ақпаратты көрсету аймағының диагоналы, дюйм, кемінде - 21,5" Алға / артқа еңкейту бұрышын реттеу, градус, кем дегенде-90° / 25° Көлденең жазықтықта бұрылу, градус, кем дегенде-145° Монитордың биіктігін биіктігі бойынша реттеу, см, кемінде-15 Басқару панелін биіктігі бойынша реттеу, см, кемінде-37,5 Басқару тақтасының биіктігі мен монитордың биіктігін тәуелсіз реттеу Пайдаланушы интерфейсі - Үш бағытта реттелетін басқару консолі - Басқару консолінің айналу бұрышы, градус, кем дегенде-90° - Консольге біріктірілген динамиктер - Түсті сенсорлық басқару тақтасы, дюйм, кем дегенде-9,9 - Толық өлшемді алфавиттік-сандық пернетақта - Интерактивті пернетақтаны жарықтандыру -Корпустың алдыңғы жағындағы арнайы принтер және DVD жетек бөлімдері Жүйенің толық жиілік диапазоны, МГц, кемінде - 1,7-ден 18,0-ге дейін Ультрадыбыстық сәуленің пайда болуы-сандық Ультрадыбыстық сәулені кең жолақты қалыптастыру технологиясы Датчиктерді қосуға арналған белсенді порттардың саны (CW емес), кемінде - 4 Түйреуішсіз сенсор қосқыштары Қосылған usb микрофонының көмегімен суреттерді және/немесе кинопетельдерді сақтау кезінде дауыстық түсініктемелерді жазу Жүйеге 15 минут жұмыс істеуге мүмкіндік беретін кіріктірілген қайта зарядталатын батарея Динамикалық диапазон, дБ, кемінде - 275Цифрлық қабылдау-беру арналарының саны, кемінде-301 056 Секундына ең жоғары кадр жиілігі, кемінде - 1449 Сәуле түйіндерінің максималды ену тереңдігі, см, кем дегенде-33 Зауыттық алдын ала орнатылған бағдарламалар саны, кемінде-113 Пайдаланушы анықтайтын алдын ала орнату бағдарламаларының саны, кемінде-607 Кино жады: - Сақтау режимі тікелей ультрадыбыстық кескін мониторы экранында және сандық кескін жадының кино ілмектерінде. - Кинотаспаның айналдыру жылдамдығын, позициясын реттеу, кемінде - 11 - Кинотаспаның, кадрлардың максималды ұзақтығы, кемінде - 219000 Кинотаспаның максималды ұзақтығы, сек, кемінде – 209 Маталардың акустикалық қасиеттері бойынша кескінді автоматты түрде оңтайландыру Түсті карталау режимінде кескінді автоматты түрде оңтайландыру TGC кескінін автоматты түрде оңтайландыру Доплер спектрін автоматты түрде оңтайландыру: - Базалық желіні автоматты түрде түзету - PRF автоматты түрде түзету - Бұрышты автоматты түрде түзету - Спектрді автоматты түрде төңкеру Нақты Триплекс режимінде Доплер спектрін автоматты түрде есептеу - Көрсетілетін параметрлер саны, кемінде-14 Кескінді одан әрі оңтайландыру үшін шикі "шикі" ультрадыбыстық деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық мүмкіндіктер. Бұрын сақталған суреттерде келесі параметрлерді реттеу және реттеу: * В режимі: күшейту, динамикалық диапазон, басу, түс гаммасы мен жалған бояу карталарын таңдау, М режимін белсендіру * СFM/PDI режимі: режимді қосу / өшіру, күшейту, тепе-теңдікті реттеу, түс гаммасын таңдау • PW режимі: режимді қосу/өшіру, күшейту, динамикалық диапазон, бұрышты өзгерту, негізгі сызықты ауыстыру, айналдыру жылдамдығын таңдау, дисплей пішімін, түс гаммасын және жалған бояу картасын таңдау, автоматты өлшеу * Кинотаспа режимі: кинотаспаны айналдыру жылдамдығы, анатомиялық М режимін белсендіру, 2D кескіннің динамикалық реттілігіне негізделген үш өлшемді қайта құру (егер тиісті опция орнатылған болса). Ультрадыбыстық суреттерді сандық түрде мұрағаттауға және өңдеуге арналған аппаратқа біріктірілген Компьютерлік жұмыс станциясы Пациенттердің мұрағатын жасау; - Статикалық және динамикалық кескіндерді Raw DICOM "шикі" деректер форматында сақтау -Бұрын сақталған кескіндерді өңдеуден кейінгі өңдеу - Өлшеулер мен есептеулер жүргізу - Зерттеу есептерін шығару - Ауыстырылатын CD / DVD, USB - де ультрадыбыстық суреттерді сақтау : jpg, avi, wmv - Статикалық және динамикалық кескіндерді стандартты форматта сақтау Сыртқы жұмыс станциясында мұрағатталған статикалық кескіндер мен кинопетельдерді көруге арналған кіріктірілген бағдарлама Тиісті пернені тағайындау арқылы жиі орындалатын әрекеттер тізбегін бағдарламалау Қалыпты және нашарлаған акустикалық терезесі бар науқастарды бейнелеуге арналған кіріктірілген алдын ала орнатулар Ангиологияға арналған есептеу пакеттері және жиынтық қорытындылар Есептеу пакеттері және кардиологияға арналған жиынтық қорытындылар Акушерлік және гинекологияға арналған есеп айырысу пакеттері және жиынтық қорытындылар - Ұрықтың ішілік дамуын бақылау ХАТТАМАСЫ - Бірнеше жүктілікке арналған есептеу бағдарламалары - Бірлескен дисплазияға арналған есептеу бағдарламалары Урологияға арналған есептеу пакеттері және жиынтық қорытындылар Бүйрек зерттеулеріне арналған есептеу пакеттері мен жиынтық қорытындылар Қолдау көрсетілетін сенсорлардың түрлері: Конвекс Микроконвекс Секторлық фазалық Сызықтық Аралас ректовагинальды Биплановые Көлемді 4D-датчиктер, оның ішінде қуысішілік датчиктер | 1 дана. |
|  |  | 2 | Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйеге арналған электрмен жабдықтау кабелі | Еуропалық ашасы бар қуат кабелі | 1 дана. |
|  |  | 3 | Орыс тіліндегі ультрадыбыстық жүйелерге арналған пайдаланушы нұсқаулығы | Орыс тіліндегі ультрадыбыстық жүйелерге арналған пайдаланушы нұсқаулығы | 1 дана. |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1. | Сенсор сызықты | Қан тамырларын, кіші және беткі мүшелерді, тірек-қимыл аппаратын, неонатология мен педиатрияны зерттеуге арналған сызықтық сенсор: Ауыстырылатын және көрсетілетін орталық жиіліктердің диапазоны, МГц, кемінде-4,2-13 Элементтер саны, кемінде - 192 Сканерленетін учаскенің Ені, мм, кемінде-38,4 Экранда көрсетілетін В–режимінің орталық жиіліктерінің саны - 4-тен кем емес Тіндік гармоника режиміндегі жиіліктер саны кемінде-4 Сканерлеу бұрышының өзгеруі, градус - ±20° Қолдау: түсті доплерлік картаға түсіру; көп жолақты күрделі сканерлеу; суреттерді алу және артефактілерді басу режимі | 1 дана. |
|  |  | 2. | Конвекс сенсоры | Абдоминальды зерттеулер, Акушерлік, гинекология, урология және қан тамырларын зерттеуге арналған конвекс сенсоры: Ауыстырылатын және көрсетілетін орталық жиіліктердің диапазоны, МГц, кемінде-2,0-5,0 Элементтер саны, кемінде - 128 Қисықтық радиусы, мм, артық емес - 60 Сканерлеу бұрышы, градус, кем дегенде-58° Бейнелеу тереңдігі, мм - 330 Экранда көрсетілетін В–режимінің орталық жиіліктерінің саны - 4-тен кем емес Тіндік гармоника режиміндегі жиіліктер саны кемінде-3 Қолдау: түсті доплерлік картаға түсіру; көп жолақты күрделі сканерлеу; суреттерді алу және артефактілерді басу режимі | 1 дана. |
|  |  | 3. | Микроконвекс ішкі қуыс сенсоры | Гинекология, акушерлік, урология үшін микроконвекс ішілік сенсор: Ауыстырылатын және көрсетілетін орталық жиіліктердің диапазоны, МГц, кемінде-4,0-10,0 Элементтер саны, кемінде - 128 Қисықтық радиусы, мм, артық емес-9 Сканерлеу бұрышы, градус, кем дегенде - 168° Экранда көрсетілетін В-режимінің орталық жиіліктерінің саны кемінде-3 Тіндік гармоника режиміндегі жиіліктер саны кемінде-3 Қолдау: көп жолақты күрделі сканерлеу; | 1 дана. |
|  |  | 4. | Қара және ақ медициналық суреттерді басып шығаратын құрылғыға арналған сөре | Қара және ақ принтерге арналған сөре | 1 дана. |
|  |  | 5. | Ақ-қара медициналық баспа құрылғысы изображений | Қара және ақ принтер | 1 жинақ |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1. | Қара және ақ медициналық суреттерді басып шығаратын құрылғыға арналған қағаз | Қара және ақ принтерге арналған қағаз | 1 қаптама |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат 100/115/230 В, 50/60 Гц. Жұмыс режимі: * Температура: +10° - тан +40° - қа дейін * Ауа ылғалдылығы: 35-тен 75% - ға дейін конденсация түспейді. Сақтау: * Температура: 0° - тан +50° - қа дейін * Ауаның ылғалдылығы: конденсат түспей 10-85% аралығында. - Үй-жайдың ауданы кемінде 10 ш. м. - Тік күйде бекіту қажет - Жерге қосылған розеткалар, үздіксіз қуат көзін пайдалану ұсынылады |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - өз ресурсын пайдаланған құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы реттеу және баптау; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайды инсталляциялық даярлау алдында күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына (Ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) өтетін сыртқы габариттері бойынша ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет |  |  |  |